## 全項目(original)
項目番号 | 項目ID | 推奨実施間隔 | 分類 | 同時測定分類ID | 項目 | 使用機器等 | DSL校正 電離箱 | DSL相互 校正電位計 | 電離箱 | 電位計 | 配列型 検出器 | フィルム | EPID | スキャン用検出器 | 水ファントム（大） | 水ファントム（小） | 固体・水ファントム（大） | 固体・水ファントム（小） | 電離箱＋ビルドアップキャップ等 | 動体ファントム | ログ解析 | フロントポインタ | Winston-Lutzポインタ | 方眼紙・角度計・テンプレート等 | その他 | 許容値 （非IMRT/IMRT/定位）＊1、＊2 | AAPM TG198 所要時間 (分) | 予想所要時間(分) | 予想所要時間 【測定日】(分) | AAPM MPPG 8.a リスク優先度 | 測定予定日 | 実施日 | 実施者 | 2024-08-19 | 0
1 | D1 | 毎日 | 線量系 |  | 光子線出力の不変性 | 簡易型検出、配列型検出器、電離箱等 | [19 empty] | ±3% | 10~20 | 15 |  | 132
2 | D2 | 毎日 | 線量系 |  | 電子線出力の不変性 | 簡易型検出、配列型検出器、電離箱等 | [19 empty] | ±3% | 項目D1に含む | 5 |  | 132
3 | W1 | 毎日 | ウェッジ系 |  | ウェッジ機能確認（１つの角度） | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 1~2 | 1.5 |  | 55
4 | M1 | 毎日 | 機械系 |  | レーザー位置 | フロントポインタ、基準マーカ（壁等貼付） | [19 empty] | ±2 mm/±1.5 mm/±1 mm | 2 | 2 |  | 83
5 | M2 | 毎日 | 機械系 |  | 距離計 | フロントポインタ、方眼紙 | [19 empty] | ±2 mm | 2 | 2 |  | 41
6 | M3 | 毎日 | 機械系 |  | Jaw位置の表示値と実際の位置の一致 | 方眼紙、テンプレート、定規 | [19 empty] | ±2 mm/±2 mm/±1 mm | 3 | 3 |  | 70
7 | S1 | 毎日 | 安全系 |  | ドアインターロック | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 1 | 1 |  | 22
8 | S2 | 毎日 | 安全系 |  | ドア閉扉時の安全性 | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 1 | 1 |  | 33
9 | S3 | 毎日 | 安全系 |  | 音声・映像モニター | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 1 | 1 |  | 35
10 | S4 | 毎日 | 安全系 |  | 定位照射インターロック | 不要 | [19 empty] | 不要/不要/機能確認 | 1 | 1 |  | 105
11 | S5 | 毎日 | 安全系 |  | 放射線エリアモニタ | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 1 | 1 |  | 12
12 | S6 | 毎日 | 安全系 |  | 照射灯 | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 1 | 1 |  | 11
13 | IG1 | 毎日 | 画像系 |  | 衝突防止インターロック（平面kV画像、MV画像（EPID)) | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 5 | 5
14 | IG2 | 毎日 | 画像系 |  | 最終的な位置決め精度＊3（平面kV画像、MV画像（EPID)) | 放射線不透過マーカーを有するファントム | [19 empty] | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 10~15 | 15
15 | IG3 | 毎日 | 画像系 |  | 画像系座標と治療系座標の一致 (平面kV画像、MV画像（EPID)) | 放射線不透過マーカーを有するファントム | [19 empty] | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 項目IG2に含む | 5
16 | IG4 | 毎日 | 画像系 |  | 衝突防止インターロック（kV-、MV-CBCT） | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 5 | 5
17 | IG5 | 毎日 | 画像系 |  | 最終的な位置決め精度＊3（kV-、MV-CBCT） | 放射線不透過マーカーを有するファントム | [19 empty] | ≤1 mm | 10~15 | 15
18 | IG6 | 毎日 | 画像系 |  | 画像系座標と治療系座標の一致（kV-、MV-CBCT） | 放射線不透過マーカーを有するファントム | [19 empty] | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 項目IG5に含む | 5
19 | MLC2 | 毎月 | MLC系 |  | リーフ位置精度（非IMRT） | 方眼紙、テンプレート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±2 mm | 12~15 | 13.5
20 | MLC1 | 毎週 | MLC系 |  | ピケットフェンス試験（定性的） | 配列型検出器、フィルム、EPID | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±2 mm | 12~15（フィルム） 5（EPID） | 10 |  | 101
21 | D3 | 毎月 | 線量系 |  | 光子線出力の不変性（ビーム毎） | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、水ファントム（大／小） | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±2% | 45~60 | 50 |  | 143
22 | D6 | 毎月 | 線量系 |  | 電子線プロファイル不変性 | 配列型検出器、フィルム、EPID | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1% | 項目D5に含む | 10 |  | 120
23 | D7 | 毎月 | 線量系 |  | 電子線エネルギー不変性 | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、固体・水ファントム | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ±2% または ±2mm | 20~30 | 25 |  | 100
24 | D4 | 毎月 | 線量系 |  | 電子線出力の不変性（ビーム毎） | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ±2% | 項目D3に含む | 15 |  | 143
25 | W2 | 毎月 | ウェッジ系 |  | ウェッジ係数（全エネルギー¦60°を推奨） | 電離箱、配列型検出器、フィルム、EPID | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±2% | 15~20 | 17.5 |  | 69
26 | M5 | 毎月 | 機械系 |  | レーザーの一致 | フロントポインタ、Winston-Lutzポインタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ±2 mm/±1 mm/<1 mm | 5 | 5 |  | 86
27 | MLC3 | 毎月 | MLC系 |  | リーフ位置精度（IMRT） | フィルム、EPID、方眼紙、テンプレート | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±1 mm | 25~40（フィルム） 15~25（EPID） 10~15（光照射野） | 30
28 | MLC4 | 毎月 | MLC系 |  | リーフ移動速度 | ログファイル解析、EPID | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ±0.5 cm/s以内のリーフ速度 | 10~12（ログ利用） 15~20（EPID） | 15
29 | MLC5 | 毎月 | MLC系 |  | Backup diaphragm設定（エレクタ） | フィルム、EPID、放射線不透過マーカ （光照射野のクロスヘアが放射線照射野のアイソセンタの代用としている場合） | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ±2 mm | 30~35（フィルム） 15~20（EPID） | 25 |  | 60
30 | M4 | 毎月 | 機械系 |  | 光・放射線照射野の一致（対称・非対称） | フィルム、EPID | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±2 mm（それぞれのコリメータ毎） | 30（フィルム） 15（EPID） | 22.5 |  | 73(非対称) 66(対称)
31 | R4 | 毎月 | 呼吸監視系 |  | 呼吸同期インターロック | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 1~2 | 1.5 |  | ---
32 | M6 | 毎月 | 機械系 |  | ガントリ・コリメータ角度の表示値と実際の角度の一致（主要な角度，デジタル表示値のみ） | 水準器、角度計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±1° | 5 | 5 |  | 61
33 | M7 | 毎月 | 機械系 |  | コリメータ位置の表示値と実際の位置の一致（対称） | 方眼紙、テンプレート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±2 mm（それぞれのコリメータ毎） | 15 | 15 |  | 67(対称)
34 | M8 | 毎月 | 機械系 |  | コリメータ位置の表示値と実際の位置の一致（非対称） | 方眼紙、テンプレート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±2 mm （ビーム軸上で照射野をマッチングさせる場合は±1 mm） | 15 | 15 |  | 72(非対称)
35 | M9 | 毎月 | 機械系 |  | クロスヘア中心位置 | 方眼紙、テンプレート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ≤1 mm | 15 | 15 |  | 62
36 | M10 | 毎月 | 機械系 |  | 治療寝台位置の指示値と実際の位置の一致 | 方眼紙、定規、角度計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±2 mm, ±1°/±2 mm, ±1°/±1 mm, ±0.5° | 15 | 15 |  | 55
37 | W3 | 毎月 | ウェッジ系 |  | ウェッジ設置精度 | 不要（目視で取り付け位置の印等を確認する） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 視覚評価にて±2 mm 線量評価にて±2% | 15 | 15 |  | 74
38 | C1 | 毎月 | コンペンセーター系 |  | コンペンセーター設置精度 | 不要（目視で取り付け位置の印等を確認する） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1 mm | 15 | 15 |  | 74
39 | S7 | 毎月 | 安全系 |  | レーザーガードインターロックテスト | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 1 | 1 |  | ---
40 | D5 | 毎月 | 線量系 |  | 光子線プロファイル不変性 | 配列型検出器、フィルム、EPID | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1% | 10~60 | 50 |  | 120
41 | R1 | 毎月 | 呼吸監視系 |  | 出力線量不変性 | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、水ファントム（大／小） | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±2% | 15（線量系と同一セットアップ） | 15 |  | ---
42 | R2 | 毎月 | 呼吸監視系 |  | 位相・変位量ビーム制御 | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 1 | 1 |  | ---
43 | R3 | 毎月 | 呼吸監視系 |  | 室内呼吸モニターシステム | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 1 | 1 |  | ---
44 | IG7 | 毎月 | 画像系 |  | 画像系座標と治療系座標の一致（平面MV画像（EPID)） | 放射線不透過マーカーを有するファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 15~20 | 17.5
45 | IG8 | 毎月 | 画像系 |  | スケーリング・歪み（平面MV画像（EPID)） | 大きさが既知のファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 5 | 5
46 | IG9 | 毎月 | 画像系 |  | 空間分解能（平面MV画像（EPID)） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
47 | IG10 | 毎月 | 画像系 |  | コントラスト分解能（平面MV画像（EPID)） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
48 | IG11 | 毎月 | 画像系 |  | 均一性とノイズ（平面MV画像（EPID)） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
49 | IG12 | 毎月 | 画像系 |  | 画像系座標と治療系座標の一致（平面kV画像） | 放射線不透過マーカーを有するファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 15~20 | 17.5
50 | IG13 | 毎月 | 画像系 |  | スケーリング・歪み（平面kV画像） | 大きさが既知のファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 5 | 5
51 | IG14 | 毎月 | 画像系 |  | 空間分解能（平面kV画像） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
52 | IG15 | 毎月 | 画像系 |  | コントラスト分解能（平面kV画像） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
53 | IG16 | 毎月 | 画像系 |  | 均一性とノイズ（平面kV画像） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
54 | IG17 | 毎月 | 画像系 |  | スケーリング・歪み（kV-、MV-CBCT） | 大きさが既知のファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 15~20 | 17.5
55 | IG18 | 毎月 | 画像系 |  | 空間分解能（kV-、MV-CBCT） | 大きさが既知のファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5 | 5
56 | IG19 | 毎月 | 画像系 |  | コントラスト分解能（kV-、MV-CBCT） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
57 | IG20 | 毎月 | 画像系 |  | CT値不変性（kV-、MV-CBCT） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値から±40 HU | 5~10 | 7.5
58 | IG21 | 毎月 | 画像系 |  | 均一性とノイズ（kV-、MV-CBCT） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
59 | D8 | 毎年 | 線量系 |  | 光子線平坦度 | スキャン用検出器（電離箱・半導体・ダイヤモンドなど）、水ファントム（大） | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±1% | 60~120 | 90 |  | 103
60 | D9 | 毎年 | 線量系 |  | 光子線対称性 | スキャン用検出器（電離箱・半導体・ダイヤモンドなど）、水ファントム（大） | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±1% | 60~120 | 90 |  | 113
61 | D10 | 毎年 | 線量系 |  | 光子線線質 (PDD10 またはTPR20,10) | スキャン用検出器（電離箱・半導体・ダイヤモンドなど）、水ファントム（大／小） | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±1% | 30~60 | 45 |  | 72
62 | D11 | 毎年 | 線量系 |  | 光子線出力校正 | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ±1%（絶対線量） | 120~180 | 150 |  | 183
63 | D12 | 毎年 | 線量系 |  | 光子線出力係数（最小、最大、中間などの2つ以上の照射野の出力係数について抜き打ち試験） | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 4 x 4 cm2未満において≤±2%、4 x 4 cm2以上において≤±1% | 30~60 | 45 |  | 183
64 | D13 | 毎年 | 線量系 |  | 光子線MU直線性(出力不変性） | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 5MU以上において±2%、2~4MUにおいて±5% | 30~60 | 45 |  | 71
65 | D14 | 毎年 | 線量系 |  | 線量率に対する光子線出力不変性 | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 臨床使用の線量率での出力から±2% | 30~60 | 45 |  | 73
66 | D15 | 毎年 | 線量系 |  | ガントリ角に対する光子線出力不変性 | 電離箱＋ビルドアップキャップ等、配列型検出器、フィルム、EPID | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ガントリ角0度の出力から±1% | 30~90 | 60 |  | 87
67 | D16 | 毎年 | 線量系 |  | 電子線平坦度 | スキャン用検出器（電離箱・半導体・ダイヤモンドなど）、水ファントム（大） | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±1% | 60~120 | 90 |  | 103
68 | D17 | 毎年 | 線量系 |  | 電子線対称性 | スキャン用検出器（電離箱・半導体・ダイヤモンドなど）、水ファントム（大） | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±1% | 60~120 | 90 |  | 113
69 | D18 | 毎年 | 線量系 |  | 電子線線質 (R50) | スキャン用検出器（電離箱・半導体・ダイヤモンドなど）、水ファントム（大） | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1 mm | 60~90 | 75 |  | 83
70 | D19 | 毎年 | 線量系 |  | 電子線出力校正 | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ±1%（絶対線量） | 項目D11に含む | 30 |  | 183
71 | D20 | 毎年 | 線量系 |  | 電子線出力係数（1つのアプリケータの出力係数について抜き打ち試験） | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±2% | 60~90 | 75 |  | 183
72 | D21 | 毎年 | 線量系 |  | 電子線MU直線性(出力不変性） | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ≤±2%（≥ 5 MU） | 30~60 | 45 |  | 63
73 | D22 | 毎年 | 線量系 |  | ガントリ角に対する電子線の出力不変性 | 電離箱＋ビルドアップキャップ等、配列型検出器、フィルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ガントリ角0度での出力から±1% | 60~120 | 90 |  | 89
74 | D23 | 毎年 | 線量系 |  | ガントリ角に対する光子線、電子線の軸外線量比の不変性 | 電離箱＋ビルドアップキャップ等、配列型検出器、フィルム、EPID | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ガントリ角0度での出力から±1% | 60~120 | 45 |  | 83
75 | D24 | 毎年 | 線量系 |  | 回転照射（MU、角度） | 電離箱+ビルドアップキャップ等 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 通常照射：設定値から±1% SRS（臨床使用の線量率）：±1 MU ( or ±2%) 、±1度 (or ±2%) | 15 | 15 |  | 62
76 | D25 | 毎年 | 線量系 |  | 全身照射 (TBI) / 全身皮膚電子線照射 (TSET) モード | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 5 | 5 |  | 24
77 | D26 | 毎年 | 線量系 |  | TBI/TSET時のPDD / TMR/ OAF不変性 | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | TBI：TMR/PDDは基準値から±5% TSET：基準値から±3 mm（PDD）、基準値から±5%（OAF） | 90~120 | 105 |  | 76
78 | D27 | 毎年 | 線量系 |  | TBI/TSET時の出力校正（臨床時のSDD） | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、固体・水ファントム（小） | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±3%（Long SSD） | 90~120 | 105 |  | 114
79 | D28 | 毎年 | 線量系 |  | TBI/TSETアクセサリの吸収 | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±2% | 90~120 | 105 |  | 57
80 | W4 | 毎年 | ウェッジ系 |  | 物理ウェッジ係数の不変性 | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±2% | 30~60 | 105 |  | 74
81 | W5 | 毎年 | ウェッジ系 |  | ウェッジ角度（60度における全照射野のウェッジ角の確認、および中間角度と中間照射野のスポット確認） | 配列型検出器、フィルム、EPID | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 cm深における照射野幅80%の軸外線量比が±2% | 20~30 | 25 |  | 67
82 | MLC6 | 毎年 | MLC系 |  | MLC透過率（リーフ平均およびリーフ間の透過率、全エネルギー） | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小）、配列型検出器、フィルム、EPID | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±0.5% | 20~30（１エネルギー追加ごとに10分追加） | 25 |  | 48
83 | MLC7 | 毎年 | MLC系 |  | リーフ位置再現性 | EPID、方眼紙、テンプレート | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±1 mm | 30~40（EPID） 15（光照射野法） | 27.5 |  | 94
84 | MLC8 | 毎年 | MLC系 |  | MLCスポークショット | フィルム、EPID | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤1 mm半径 | 30~35（フィルム） 15~20（EPID） | 25 |  | 58
85 | MLC9 | 毎年 | MLC系 |  | 光・放射線照射野の一致（全エネルギー） | 配列型検出器、フィルム、EPID | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 各MLCバンクにつき±2 mm | 25~30（フィルム） 10~15（EPID）（1エネルギーごと） | 20 |  | 58
86 | MLC10 | 毎年 | MLC系 |  | Moving window （IMRTテストパターン) | 配列型検出器、フィルム、EPID、ログ解析 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | リーフ位置誤差のRMSが<0.35 cm | 10~20 | 15 |  | 78
87 | M11 | 毎年 | 機械系 |  | コリメータ回転中心 | フロントポインタ、Winston-Lutzポインタ、方眼紙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | 基準値から±1 mm | 10~15 | 12.5 |  | 57
88 | M12 | 毎年 | 機械系 |  | ガントリ回転中心 | フロントポインタ、Winston-Lutzポインタ、方眼紙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | 基準値から±1 mm | 15~30 | 22.5 |  | 63
89 | M13 | 毎年 | 機械系 |  | 寝台回転中心 | フロントポインタ、Winston-Lutzポインタ、方眼紙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | 基準値から±1 mm | 10~15 | 12.5 |  | 73
90 | M14 | 毎年 | 機械系 |  | 電子線アプリケータインターロック | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 10~15 | 12.5 |  | 37
91 | M15 | 毎年 | 機械系 |  | 照射中心と機械中心の一致 | Winston-Lutzポインタ、フィルム、EPID | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ±2 mm / ±2 mm / ±1 mm | 30~60 | 45 |  | 71
92 | M16 | 毎年 | 機械系 |  | 治療天板のたわみ | 重り（水タンク等）、フロントポインタセット、レーザー、定規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | 基準値から±2 mm | 10~15 | 12.5 |  | 59
93 | M17 | 毎年 | 機械系 |  | 治療天板の角度 | 角度計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±1° / ±1° / ±0.5° | 10~15 | 12.5 |  | 50
94 | M18 | 毎年 | 機械系 |  | 治療寝台の全方向での最大可動域 | 方眼紙、定規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±2 mm | 10~15 | 12.5 |  | ---
95 | M19 | 毎年 | 機械系 |  | 定位照射用アクセサリ、ロック等の確認 | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし / なし / 機能確認 | 10~15 | 12.5 |  | 57
96 | S8 | 毎年 | 安全系 |  | ベンダー試験項目の実施 | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 30~45 | 37.5 |  | 38
97 | R5 | 毎年 | 呼吸監視系 |  | 呼吸同期での線質不変性（PDD） | 電離箱、 固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 非同期照射から±2% | 15~30 | 22.5 |  | ---
98 | R6 | 毎年 | 呼吸監視系 |  | 呼吸同期での位相・変位量の時間的精度 | 動体ファントム、フィルム、EPID | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 基準値から±100 ms | 60~120 | 90 |  | ---
99 | R7 | 毎年 | 呼吸監視系 |  | 呼吸同期での位相・変位量の校正 | 動体ファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 基準値から±100 ms | 60~120 | 90 |  | ---
100 | R8 | 毎年 | 呼吸監視系 |  | 呼吸同期でのインターロックテスト | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 5~10 | 7.5 |  | ---
101 | IG22 | 毎年 | 画像系 |  | SSD設定値と実際の値（可動範囲全体）（平面MV画像(EPID)) | 巻き尺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±5 mm | 5~10 | 7.5
102 | IG23 | 毎年 | 画像系 |  | 被ばく線量（平面MV画像(EPID)) | 放射線診断用線量測定システム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値(MU当たりの線量）から±5% | 15~30 | 22.5
103 | IG24 | 毎年 | 画像系 |  | 線質/エネルギー（平面kV画像） | 放射線診断用線量測定システム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準エネルギー(Al半価層)から±5% | 15~30 | 22.5
104 | IG25 | 毎年 | 画像系 |  | 被ばく線量（平面kV画像） | 放射線診断用線量測定システム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値から±20% | 15~30 | 22.5
105 | IG26 | 毎年 | 画像系 |  | 被ばく線量（kV-、MV CBCT） | ペンシル型電離箱、CTDI用円柱型ファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値から±20%（kV-CBCT) 基準値から±5%（MV-CBCT) | 15~30 | 22.5
＊1：許容値はAAPM TG142, TG198, IGRTガイドライン2022に準じて設定
＊2：Imaging QAの実施に関して、例えば、画像系座標と治療系座標の一致の許容値は照射技術のカテゴリごとに設定されているが、参照するガイドラインでその許容値の値が異なる。ここでは、本邦で用いられているガイドラインを統合する目的で、治療技術によるカテゴリを非SRS・SBRT/SRS・SBRTから非IMRT/IMRT/定位に変更し、IGRTガイドラインに沿ってIMRTは定位に準じるものとして取り扱う。
＊3：画像取得システムで位置変位量を計測し、その変位量を修正した位置で再度位置照合画像を取得して、位置修正精度を確認する試験を指す

## 全項目(施設編集用)
項目番号 | 項目ID | 推奨実施間隔 | 分類 | 同時測定分類ID | 項目 | 使用機器等 | DSL校正 電離箱 | DSL相互 校正電位計 | 電離箱 | 電位計 | 配列型 検出器 | フィルム | EPID | スキャン用検出器 | 水ファントム（大） | 水ファントム（小） | 固体・水ファントム（大） | 固体・水ファントム（小） | 電離箱＋ビルドアップキャップ等 | 動体ファントム | ログ解析 | フロントポインタ | Winston-Lutzポインタ | 方眼紙・角度計・テンプレート等 | その他 | 許容値 （非IMRT/IMRT/定位）＊1、＊2 | AAPM TG198 所要時間 (分) | 予想所要時間(分) | 予想所要時間 【測定日】(分) | AAPM MPPG 8.a リスク優先度 | 測定予定日 | 実施日 | 実施者 | 2024-08-19 | 0
1 | D1 | 毎日 | 線量系 |  | 光子線出力の不変性 | 簡易型検出、配列型検出器、電離箱等 | [19 empty] | ±3% | 10~20 | 15 |  | 132
2 | D2 | 毎日 | 線量系 |  | 電子線出力の不変性 | 簡易型検出、配列型検出器、電離箱等 | [19 empty] | ±3% | 項目D1に含む | 5 |  | 132
3 | W1 | 毎日 | ウェッジ系 |  | ウェッジ機能確認（１つの角度） | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 1~2 | 1.5 |  | 55
4 | M1 | 毎日 | 機械系 |  | レーザー位置 | フロントポインタ、基準マーカ（壁等貼付） | [19 empty] | ±2 mm/±1.5 mm/±1 mm | 2 | 2 |  | 83
5 | M2 | 毎日 | 機械系 |  | 距離計 | フロントポインタ、方眼紙 | [19 empty] | ±2 mm | 2 | 2 |  | 41
6 | M3 | 毎日 | 機械系 |  | Jaw位置の表示値と実際の位置の一致 | 方眼紙、テンプレート、定規 | [19 empty] | ±2 mm/±2 mm/±1 mm | 3 | 3 |  | 70
7 | S1 | 毎日 | 安全系 |  | ドアインターロック | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 1 | 1 |  | 22
8 | S2 | 毎日 | 安全系 |  | ドア閉扉時の安全性 | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 1 | 1 |  | 33
9 | S3 | 毎日 | 安全系 |  | 音声・映像モニター | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 1 | 1 |  | 35
10 | S4 | 毎日 | 安全系 |  | 定位照射インターロック | 不要 | [19 empty] | 不要/不要/機能確認 | 1 | 1 |  | 105
11 | S5 | 毎日 | 安全系 |  | 放射線エリアモニタ | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 1 | 1 |  | 12
12 | S6 | 毎日 | 安全系 |  | 照射灯 | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 1 | 1 |  | 11
13 | IG1 | 毎日 | 画像系 |  | 衝突防止インターロック（平面kV画像、MV画像（EPID)) | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 5 | 5
14 | IG2 | 毎日 | 画像系 |  | 最終的な位置決め精度＊3（平面kV画像、MV画像（EPID)) | 放射線不透過マーカーを有するファントム | [19 empty] | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 10~15 | 15
15 | IG3 | 毎日 | 画像系 |  | 画像系座標と治療系座標の一致 (平面kV画像、MV画像（EPID)) | 放射線不透過マーカーを有するファントム | [19 empty] | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 項目IG2に含む | 5
16 | IG4 | 毎日 | 画像系 |  | 衝突防止インターロック（kV-、MV-CBCT） | 不要 | [19 empty] | 機能確認 | 5 | 5
17 | IG5 | 毎日 | 画像系 |  | 最終的な位置決め精度＊3（kV-、MV-CBCT） | 放射線不透過マーカーを有するファントム | [19 empty] | ≤1 mm | 10~15 | 15
18 | IG6 | 毎日 | 画像系 |  | 画像系座標と治療系座標の一致（kV-、MV-CBCT） | 放射線不透過マーカーを有するファントム | [19 empty] | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 項目IG5に含む | 5
19 | MLC2 | 毎月 | MLC系 |  | リーフ位置精度（非IMRT） | 方眼紙、テンプレート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±2 mm | 12~15 | 13.5
20 | MLC1 | 毎週 | MLC系 |  | ピケットフェンス試験（定性的） | 配列型検出器、フィルム、EPID | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±2 mm | 12~15（フィルム） 5（EPID） | 10 |  | 101
21 | D3 | 毎月 | 線量系 |  | 光子線出力の不変性（ビーム毎） | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、水ファントム（大／小） | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±2% | 45~60 | 50 |  | 143
22 | D6 | 毎月 | 線量系 |  | 電子線プロファイル不変性 | 配列型検出器、フィルム、EPID | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1% | 項目D5に含む | 10 |  | 120
23 | D7 | 毎月 | 線量系 |  | 電子線エネルギー不変性 | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、固体・水ファントム | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ±2% または ±2mm | 20~30 | 25 |  | 100
24 | D4 | 毎月 | 線量系 |  | 電子線出力の不変性（ビーム毎） | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ±2% | 項目D3に含む | 15 |  | 143
25 | W2 | 毎月 | ウェッジ系 |  | ウェッジ係数（全エネルギー¦60°を推奨） | 電離箱、配列型検出器、フィルム、EPID | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±2% | 15~20 | 17.5 |  | 69
26 | M5 | 毎月 | 機械系 |  | レーザーの一致 | フロントポインタ、Winston-Lutzポインタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ±2 mm/±1 mm/<1 mm | 5 | 5 |  | 86
27 | MLC3 | 毎月 | MLC系 |  | リーフ位置精度（IMRT） | フィルム、EPID、方眼紙、テンプレート | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±1 mm | 25~40（フィルム） 15~25（EPID） 10~15（光照射野） | 30
28 | MLC4 | 毎月 | MLC系 |  | リーフ移動速度 | ログファイル解析、EPID | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ±0.5 cm/s以内のリーフ速度 | 10~12（ログ利用） 15~20（EPID） | 15
29 | MLC5 | 毎月 | MLC系 |  | Backup diaphragm設定（エレクタ） | フィルム、EPID、放射線不透過マーカ （光照射野のクロスヘアが放射線照射野のアイソセンタの代用としている場合） | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ±2 mm | 30~35（フィルム） 15~20（EPID） | 25 |  | 60
30 | M4 | 毎月 | 機械系 |  | 光・放射線照射野の一致（対称・非対称） | フィルム、EPID | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±2 mm（それぞれのコリメータ毎） | 30（フィルム） 15（EPID） | 22.5 |  | 73(非対称) 66(対称)
31 | R4 | 毎月 | 呼吸監視系 |  | 呼吸同期インターロック | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 1~2 | 1.5 |  | ---
32 | M6 | 毎月 | 機械系 |  | ガントリ・コリメータ角度の表示値と実際の角度の一致（主要な角度，デジタル表示値のみ） | 水準器、角度計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±1° | 5 | 5 |  | 61
33 | M7 | 毎月 | 機械系 |  | コリメータ位置の表示値と実際の位置の一致（対称） | 方眼紙、テンプレート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±2 mm（それぞれのコリメータ毎） | 15 | 15 |  | 67(対称)
34 | M8 | 毎月 | 機械系 |  | コリメータ位置の表示値と実際の位置の一致（非対称） | 方眼紙、テンプレート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±2 mm （ビーム軸上で照射野をマッチングさせる場合は±1 mm） | 15 | 15 |  | 72(非対称)
35 | M9 | 毎月 | 機械系 |  | クロスヘア中心位置 | 方眼紙、テンプレート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ≤1 mm | 15 | 15 |  | 62
36 | M10 | 毎月 | 機械系 |  | 治療寝台位置の指示値と実際の位置の一致 | 方眼紙、定規、角度計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±2 mm, ±1°/±2 mm, ±1°/±1 mm, ±0.5° | 15 | 15 |  | 55
37 | W3 | 毎月 | ウェッジ系 |  | ウェッジ設置精度 | 不要（目視で取り付け位置の印等を確認する） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 視覚評価にて±2 mm 線量評価にて±2% | 15 | 15 |  | 74
38 | C1 | 毎月 | コンペンセーター系 |  | コンペンセーター設置精度 | 不要（目視で取り付け位置の印等を確認する） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1 mm | 15 | 15 |  | 74
39 | S7 | 毎月 | 安全系 |  | レーザーガードインターロックテスト | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 1 | 1 |  | ---
40 | D5 | 毎月 | 線量系 |  | 光子線プロファイル不変性 | 配列型検出器、フィルム、EPID | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1% | 10~60 | 50 |  | 120
41 | R1 | 毎月 | 呼吸監視系 |  | 出力線量不変性 | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、水ファントム（大／小） | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±2% | 15（線量系と同一セットアップ） | 15 |  | ---
42 | R2 | 毎月 | 呼吸監視系 |  | 位相・変位量ビーム制御 | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 1 | 1 |  | ---
43 | R3 | 毎月 | 呼吸監視系 |  | 室内呼吸モニターシステム | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 1 | 1 |  | ---
44 | IG7 | 毎月 | 画像系 |  | 画像系座標と治療系座標の一致（平面MV画像（EPID)） | 放射線不透過マーカーを有するファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 15~20 | 17.5
45 | IG8 | 毎月 | 画像系 |  | スケーリング・歪み（平面MV画像（EPID)） | 大きさが既知のファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 5 | 5
46 | IG9 | 毎月 | 画像系 |  | 空間分解能（平面MV画像（EPID)） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
47 | IG10 | 毎月 | 画像系 |  | コントラスト分解能（平面MV画像（EPID)） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
48 | IG11 | 毎月 | 画像系 |  | 均一性とノイズ（平面MV画像（EPID)） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
49 | IG12 | 毎月 | 画像系 |  | 画像系座標と治療系座標の一致（平面kV画像） | 放射線不透過マーカーを有するファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 15~20 | 17.5
50 | IG13 | 毎月 | 画像系 |  | スケーリング・歪み（平面kV画像） | 大きさが既知のファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 5 | 5
51 | IG14 | 毎月 | 画像系 |  | 空間分解能（平面kV画像） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
52 | IG15 | 毎月 | 画像系 |  | コントラスト分解能（平面kV画像） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
53 | IG16 | 毎月 | 画像系 |  | 均一性とノイズ（平面kV画像） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
54 | IG17 | 毎月 | 画像系 |  | スケーリング・歪み（kV-、MV-CBCT） | 大きさが既知のファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ≤2 mm/≤1 mm/≤1 mm | 15~20 | 17.5
55 | IG18 | 毎月 | 画像系 |  | 空間分解能（kV-、MV-CBCT） | 大きさが既知のファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5 | 5
56 | IG19 | 毎月 | 画像系 |  | コントラスト分解能（kV-、MV-CBCT） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
57 | IG20 | 毎月 | 画像系 |  | CT値不変性（kV-、MV-CBCT） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値から±40 HU | 5~10 | 7.5
58 | IG21 | 毎月 | 画像系 |  | 均一性とノイズ（kV-、MV-CBCT） | メーカー提供テストファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値以上 | 5~10 | 7.5
59 | D8 | 毎年 | 線量系 |  | 光子線平坦度 | スキャン用検出器（電離箱・半導体・ダイヤモンドなど）、水ファントム（大） | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±1% | 60~120 | 90 |  | 103
60 | D9 | 毎年 | 線量系 |  | 光子線対称性 | スキャン用検出器（電離箱・半導体・ダイヤモンドなど）、水ファントム（大） | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±1% | 60~120 | 90 |  | 113
61 | D10 | 毎年 | 線量系 |  | 光子線線質 (PDD10 またはTPR20,10) | スキャン用検出器（電離箱・半導体・ダイヤモンドなど）、水ファントム（大／小） | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±1% | 30~60 | 45 |  | 72
62 | D11 | 毎年 | 線量系 |  | 光子線出力校正 | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ±1%（絶対線量） | 120~180 | 150 |  | 183
63 | D12 | 毎年 | 線量系 |  | 光子線出力係数（最小、最大、中間などの2つ以上の照射野の出力係数について抜き打ち試験） | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 4 x 4 cm2未満において≤±2%、4 x 4 cm2以上において≤±1% | 30~60 | 45 |  | 183
64 | D13 | 毎年 | 線量系 |  | 光子線MU直線性(出力不変性） | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 5MU以上において±2%、2~4MUにおいて±5% | 30~60 | 45 |  | 71
65 | D14 | 毎年 | 線量系 |  | 線量率に対する光子線出力不変性 | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 臨床使用の線量率での出力から±2% | 30~60 | 45 |  | 73
66 | D15 | 毎年 | 線量系 |  | ガントリ角に対する光子線出力不変性 | 電離箱＋ビルドアップキャップ等、配列型検出器、フィルム、EPID | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ガントリ角0度の出力から±1% | 30~90 | 60 |  | 87
67 | D16 | 毎年 | 線量系 |  | 電子線平坦度 | スキャン用検出器（電離箱・半導体・ダイヤモンドなど）、水ファントム（大） | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±1% | 60~120 | 90 |  | 103
68 | D17 | 毎年 | 線量系 |  | 電子線対称性 | スキャン用検出器（電離箱・半導体・ダイヤモンドなど）、水ファントム（大） | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±1% | 60~120 | 90 |  | 113
69 | D18 | 毎年 | 線量系 |  | 電子線線質 (R50) | スキャン用検出器（電離箱・半導体・ダイヤモンドなど）、水ファントム（大） | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1 mm | 60~90 | 75 |  | 83
70 | D19 | 毎年 | 線量系 |  | 電子線出力校正 | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ±1%（絶対線量） | 項目D11に含む | 30 |  | 183
71 | D20 | 毎年 | 線量系 |  | 電子線出力係数（1つのアプリケータの出力係数について抜き打ち試験） | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±2% | 60~90 | 75 |  | 183
72 | D21 | 毎年 | 線量系 |  | 電子線MU直線性(出力不変性） | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ≤±2%（≥ 5 MU） | 30~60 | 45 |  | 63
73 | D22 | 毎年 | 線量系 |  | ガントリ角に対する電子線の出力不変性 | 電離箱＋ビルドアップキャップ等、配列型検出器、フィルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ガントリ角0度での出力から±1% | 60~120 | 90 |  | 89
74 | D23 | 毎年 | 線量系 |  | ガントリ角に対する光子線、電子線の軸外線量比の不変性 | 電離箱＋ビルドアップキャップ等、配列型検出器、フィルム、EPID | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ガントリ角0度での出力から±1% | 60~120 | 45 |  | 83
75 | D24 | 毎年 | 線量系 |  | 回転照射（MU、角度） | 電離箱+ビルドアップキャップ等 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 通常照射：設定値から±1% SRS（臨床使用の線量率）：±1 MU ( or ±2%) 、±1度 (or ±2%) | 15 | 15 |  | 62
76 | D25 | 毎年 | 線量系 |  | 全身照射 (TBI) / 全身皮膚電子線照射 (TSET) モード | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 5 | 5 |  | 24
77 | D26 | 毎年 | 線量系 |  | TBI/TSET時のPDD / TMR/ OAF不変性 | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | TBI：TMR/PDDは基準値から±5% TSET：基準値から±3 mm（PDD）、基準値から±5%（OAF） | 90~120 | 105 |  | 76
78 | D27 | 毎年 | 線量系 |  | TBI/TSET時の出力校正（臨床時のSDD） | DSL校正電離箱、DSL相互校正電位計、固体・水ファントム（小） | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±3%（Long SSD） | 90~120 | 105 |  | 114
79 | D28 | 毎年 | 線量系 |  | TBI/TSETアクセサリの吸収 | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±2% | 90~120 | 105 |  | 57
80 | W4 | 毎年 | ウェッジ系 |  | 物理ウェッジ係数の不変性 | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±2% | 30~60 | 105 |  | 74
81 | W5 | 毎年 | ウェッジ系 |  | ウェッジ角度（60度における全照射野のウェッジ角の確認、および中間角度と中間照射野のスポット確認） | 配列型検出器、フィルム、EPID | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 cm深における照射野幅80%の軸外線量比が±2% | 20~30 | 25 |  | 67
82 | MLC6 | 毎年 | MLC系 |  | MLC透過率（リーフ平均およびリーフ間の透過率、全エネルギー） | 電離箱、電位計、固体・水ファントム（大／小）、配列型検出器、フィルム、EPID | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 基準値から±0.5% | 20~30（１エネルギー追加ごとに10分追加） | 25 |  | 48
83 | MLC7 | 毎年 | MLC系 |  | リーフ位置再現性 | EPID、方眼紙、テンプレート | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±1 mm | 30~40（EPID） 15（光照射野法） | 27.5 |  | 94
84 | MLC8 | 毎年 | MLC系 |  | MLCスポークショット | フィルム、EPID | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤1 mm半径 | 30~35（フィルム） 15~20（EPID） | 25 |  | 58
85 | MLC9 | 毎年 | MLC系 |  | 光・放射線照射野の一致（全エネルギー） | 配列型検出器、フィルム、EPID | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 各MLCバンクにつき±2 mm | 25~30（フィルム） 10~15（EPID）（1エネルギーごと） | 20 |  | 58
86 | MLC10 | 毎年 | MLC系 |  | Moving window （IMRTテストパターン) | 配列型検出器、フィルム、EPID、ログ解析 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | リーフ位置誤差のRMSが<0.35 cm | 10~20 | 15 |  | 78
87 | M11 | 毎年 | 機械系 |  | コリメータ回転中心 | フロントポインタ、Winston-Lutzポインタ、方眼紙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | 基準値から±1 mm | 10~15 | 12.5 |  | 57
88 | M12 | 毎年 | 機械系 |  | ガントリ回転中心 | フロントポインタ、Winston-Lutzポインタ、方眼紙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | 基準値から±1 mm | 15~30 | 22.5 |  | 63
89 | M13 | 毎年 | 機械系 |  | 寝台回転中心 | フロントポインタ、Winston-Lutzポインタ、方眼紙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | 基準値から±1 mm | 10~15 | 12.5 |  | 73
90 | M14 | 毎年 | 機械系 |  | 電子線アプリケータインターロック | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 10~15 | 12.5 |  | 37
91 | M15 | 毎年 | 機械系 |  | 照射中心と機械中心の一致 | Winston-Lutzポインタ、フィルム、EPID | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ±2 mm / ±2 mm / ±1 mm | 30~60 | 45 |  | 71
92 | M16 | 毎年 | 機械系 |  | 治療天板のたわみ | 重り（水タンク等）、フロントポインタセット、レーザー、定規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | 基準値から±2 mm | 10~15 | 12.5 |  | 59
93 | M17 | 毎年 | 機械系 |  | 治療天板の角度 | 角度計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±1° / ±1° / ±0.5° | 10~15 | 12.5 |  | 50
94 | M18 | 毎年 | 機械系 |  | 治療寝台の全方向での最大可動域 | 方眼紙、定規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±2 mm | 10~15 | 12.5 |  | ---
95 | M19 | 毎年 | 機械系 |  | 定位照射用アクセサリ、ロック等の確認 | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし / なし / 機能確認 | 10~15 | 12.5 |  | 57
96 | S8 | 毎年 | 安全系 |  | ベンダー試験項目の実施 | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 30~45 | 37.5 |  | 38
97 | R5 | 毎年 | 呼吸監視系 |  | 呼吸同期での線質不変性（PDD） | 電離箱、 固体・水ファントム（大／小） | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 非同期照射から±2% | 15~30 | 22.5 |  | ---
98 | R6 | 毎年 | 呼吸監視系 |  | 呼吸同期での位相・変位量の時間的精度 | 動体ファントム、フィルム、EPID | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 基準値から±100 ms | 60~120 | 90 |  | ---
99 | R7 | 毎年 | 呼吸監視系 |  | 呼吸同期での位相・変位量の校正 | 動体ファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 基準値から±100 ms | 60~120 | 90 |  | ---
100 | R8 | 毎年 | 呼吸監視系 |  | 呼吸同期でのインターロックテスト | 不要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 機能確認 | 5~10 | 7.5 |  | ---
101 | IG22 | 毎年 | 画像系 |  | SSD設定値と実際の値（可動範囲全体）（平面MV画像(EPID)) | 巻き尺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ±5 mm | 5~10 | 7.5
102 | IG23 | 毎年 | 画像系 |  | 被ばく線量（平面MV画像(EPID)) | 放射線診断用線量測定システム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値(MU当たりの線量）から±5% | 15~30 | 22.5
103 | IG24 | 毎年 | 画像系 |  | 線質/エネルギー（平面kV画像） | 放射線診断用線量測定システム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準エネルギー(Al半価層)から±5% | 15~30 | 22.5
104 | IG25 | 毎年 | 画像系 |  | 被ばく線量（平面kV画像） | 放射線診断用線量測定システム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値から±20% | 15~30 | 22.5
105 | IG26 | 毎年 | 画像系 |  | 被ばく線量（kV-、MV CBCT） | ペンシル型電離箱、CTDI用円柱型ファントム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 基準値から±20%（kV-CBCT) 基準値から±5%（MV-CBCT) | 15~30 | 22.5
＊1：許容値はAAPM TG142, TG198, IGRTガイドライン2022に準じて設定
＊2：Imaging QAの実施に関して、例えば、画像系座標と治療系座標の一致の許容値は照射技術のカテゴリごとに設定されているが、参照するガイドラインでその許容値の値が異なる。ここでは、本邦で用いられているガイドラインを統合する目的で、治療技術によるカテゴリを非SRS・SBRT/SRS・SBRTから非IMRT/IMRT/定位に変更し、IGRTガイドラインに沿ってIMRTは定位に準じるものとして取り扱う。
＊3：画像取得システムで位置変位量を計測し、その変位量を修正した位置で再度位置照合画像を取得して、位置修正精度を確認する試験を指す

## 選択肢
-
●